РОССИЯ

42 2189

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СН3020

Методика поверки

# 2.949.001 МП

ООО  предприятие «ЗИП-Научприбор»

Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская,5

Тел. (861)252-33-83, 252-32-20                                                              E-mail:znp@znp.ru

Тел./факс (861)252-33-83, 252-32-92                                                       http://www.znp.ru

Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок преобразователей измерительных много функциональных СН3020 (далее – преобразователь СН3020).

Поверка преобразователей СН3020 проводится органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

Межповерочный интервал – 4 года.

1 Операции поверки

1.1 Операции, проводимые при поверке преобразователей СН3020, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций | Номер пункта МП | Вид поверки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичная поверка | периодическая поверка |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| 2 Опробование | 6.2 | Да | Да |
| 3 Определение основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты. | 6.3 | Да | Да |
| 4 Оформление результатов поверки | 7 |  |  |

1.2 При получении отрицательного результата поверки по какому либо параметру поверка прекращается, а преобразователь СН3020 считается не пригодным к применению.

2 Средства поверки.

2.1 Перечень средств, применяемых при поверке преобразователей СН3020, приведен в таблице 2.

Допускается использовать другие средства поверки с характеристиками, удовлетворяющими требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта МП | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 6.2 6.3 | 1. Калибратор переменного тока «Ресурс-К2» ТУ 422953-005-53718944-00 Действующее значение силы тока 1мА – 1,5 А или 5 мА – 7,5 А. Действующее значение фазного напряжения 0,577 В – 83,088 В. Действующее значение междуфазного напряжения 1 В – 144 В. Предел основной погрешности для токов и напряжений (0,05 + 0,01(¦Хном/Х-1¦)%. Диапазон значения мощностей (фиктивных мощностей): - от 0,01.Iном.Uном до 1,5.Iном.Uном (для каждой фазы), - от 0,01.Iном.Uном до 4,5.Iном.Uном (для трех фаз). Предел основной погрешности для мощностей (0,1 + 0,02(¦Хном/Х-1¦)%. 2. Частотомер Ч3-85/3 Диапазон измерения периодов 7 нс – 7000 с. Входное напряжений 30 мВ – 15 В. Погрешность опорного генератора 110-7. 3. Источник питания постоянного тока Б5-45А 3.233.001 Предел установки выходного напряжения 0–50 В. Предел установки выходного тока 0-0,5 А. 4. ПЭВМ IBM-совместимая Операционная система - WindowsXP, процессор – Pentium 233 и выше; память -128 MB и выше, порт USB, наличие CD-ROM |
|  | 5. Адаптер RS485/USB |

2.2 Средства поверки должны быть исправны и поверены органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования, указанные в ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также требования, приведенные в нормативно-технической и эксплуатационной документации на применяемое оборудование и преобразователь СН3020.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают нормальные условия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Влияющая величина | Нормальное значение | Допускаемое отклонение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | 20 |  2 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30 – 80 | - |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 60 – 106,7 (460 – 800) | - |
| Внешнее магнитное поле | Практически отсутствует | Магнитное поле Земли |

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки преобразователи СН3020 выдерживают в нормальных условиях не менее 2 часов.

5.2 Подготовка к работе необходимых для поверки приборов и оборудования производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией на них.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре должны быть установлены:

- отсутствие механических повреждений;

- исправность разъемов и клемм;

- четкость маркировки;

- наличие пломбы и свидетельства о Государственной поверки (при проведении периодической поверки).

6.2 Опробование

6.2.1 Соединить приборы по схеме, приведенной на рисунке 1.

Р1

Р2

Р3

USB

USB

DATA+

DATA-

RS485

3

3

А

1

1

В

Цепь

Х1

RS485-1

~220V

~220V

Р1 – ПЭВМ;

Р2 – адаптер RS485/USB;

Р3 – преобразователь СН3020;

Х1 – розетка BL 3,5/3 SN.

Рисунок 1 – Схема подключения преобразователей СН3020 к ПЭВМ

для проведения опробования

6.2.2 Запустить программу «Metrolog3020» и выбрать COM-порт. Включить питание преобразователя СН3020 и нажать кнопку «Старт» в окне программы  «Metrolog3020».

6.2.3 Произвести чтение значений КН и КТ. Считанные значения КН и КТ должны соответствовать записанным в формуляре.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверку основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты для преобразователей СН3020/1-4-ХХХ-Х производить в следующей последовательности.

6.3.1.1 Соединить приборы и ПЭВМ по схемам, приведенным:

- на рисунке 2 для преобразователей СН3020/1-4-220-Х;

- на рисунке 3 для преобразователей СН3020/1-4-24-Х,

6.3.1.2 Запустить программу «Metrolog3020» и выбрать COM-порт. Включить питание преобразователя СН3020 и нажать кнопку «Старт» в окне программы  «Metrolog3020».

6.3.1.3 Включить питание калибратора Р1 и частотомера Р4. Установить на частотомере Р4 режим измерения периода и включить делитель «10».

6.3.1.4 По истечении 5 мин после включения питания запустить программу «Калибратор V.2.1».

6.3.1.5 Установить на входе преобразователя СН3020 испытательный сигнал в соответствии со строкой 1 таблицы 4.

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

*

*

*

Ia

Ib

Ic

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р3

Р5

USB

COM

А

В

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

~220V

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 2 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты преобразователей СН3020/1-4-220-Х

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

*

*

*

Ia

Ib

Ic

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р5

Р3

Р6

USB

COM

А

В

=24V

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – источник питания постоянного тока Б5-45А;

Р6 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 3 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты преобразователей СН3020/1-4-24-Х

Таблица 4

| ННо-мер стро-ки | Отклонение фазного напряжения от UН.Ф, % |  |  | Отклонение фазного тока от IН, % |  |  | Фазо-вый угол между током и напря-жением, градус | cos | sin | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |  |  |  |  |
| 1 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 5 |
| 2 | -50 | -50 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99 | -99 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | -80 | -80 | -80 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | -50 | -50 | -50 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | -80 | -80 | -80 | -99 | -99 | -99 |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | -1 | 0 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 60 | 0,5 | 0,866 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 90 | 0 | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 150 | -0,866 | 0,5 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | -120 | -0,5 | -0,866 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | -90 | 0 | -1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | -30 | 0,866 | -0,5 |  |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| Примечания. 1 Определение основной приведенной погрешности измерения реактивной мощности производить только при испытательных сигналах, указанных в строках 13 – 18. 2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты производить только при испытательных сигналах, казанных в строках 1 – 5 и 19 – 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.6 Считать значения измеренных параметров в окне программы «Metrolog3020» и показания частотомера Р4.

6.3.1.7 Вычислить значения основных приведенных погрешностей измерений:

а) фазных и междуфазных напряжений в процентах по формуле

δU=UИЗ−UУ⋅KНUН⋅KН⋅100

,		(3.1)

UУUИЗгде            –   измеренное значение напряжения, считанное в окне «Измерение»;

- UНзначение напряжения, установленное на выходе калибратора Р1;

–  номинальное значение напряжения.

б) фазных токов в процентах по формуле:

δI=IИЗ−IУ⋅KТIН⋅KТ⋅100

,  			(3.2)

IИЗ

где            – измеренное значение тока, считанное в окне «Измерение»;

IУ       – значение тока, установленное на выходе калибратора Р1;

- IНноминальное значение тока.

в) фазных и суммарных мощностей в процентах по формуле:

δМ=MИЗ−MУ⋅KН⋅KТMH⋅KН⋅KТ⋅100

,		(3.3)

MИЗгде              – измеренное значение активной, реактивной или полной мощности,

считанное в окне «Измерение»;

MУ                     – значение мощности, установленной на выходе калибратора Р1;

- MНноминальное значение активной, реактивной или полной мощности.

г) частоты в процентах по формуле:

δt=fиз⋅Tу⋅10−3−1fн⋅Tу⋅10−3⋅100

,		(3.4)

fиз

где 	      - измеренное значение частоты, считанное в окне «Измерение»;

Tуfн	      – показание частотомера Р4 в мс;

– номинальное значение частоты, равное 50 Гц.

6.3.1.8 Выполнить операции по 6.3.1.5 - 6.3.1.7 для испытательных сигналов, указанных в строках 2 – 23 таблицы 4.

6.3.1.9 Значения основных приведенных погрешностей измерений не должны превышать значений:

- 0,2% для напряжений и токов;

- 0,5% для мощностей;

- 0,01% для частоты.

6.3.1.10 Выключить питание калибратора Р1.

6.3.2 Проверку основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты для преобразователей СН3020/1-3-ХХХ-Х производить в следующей последовательности.

6.3.2.1 Соединить приборы и ПЭВМ по схемам, приведенным:

- на рисунке 4 для преобразователей СН3020/1-3-220-Х;

- на рисунке 5 для преобразователей СН3020/1-3-24-Х,

6.3.2.2 Запустить программу «Metrolog3020» и выбрать COM-порт. Включить питание преобразователя СН3020 и нажать кнопку «Старт» в окне программы  «Metrolog3020».

6.3.2.3 Включить питание калибратора Р1 и частотомера Р4. Установить на частотомере Р4 режим измерения периода и включить делитель «10».

6.3.2.4 По истечении 5 мин после включения питания запустить программу «Калибратор V.2.1».

6.3.2.5 Установить на входе преобразователя СН3020 испытательный сигнал в соответствии со строкой 1 таблицы 5.

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

*

*

*

Ia

Ib

Ic

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р3

Р5

USB

COM

А

В

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

~220V

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 4 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты преобразователей СН3020/1-3-220-Х

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

*

*

*

Ia

Ib

Ic

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р5

Р3

Р6

USB

COM

А

В

=24V

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – источник питания постоянного тока Б5-45А;

Р6 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 5 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений, токов, мощностей и частоты преобразователей СН3020/1-3-24-Х

Таблица 5

| Номер стро-ки | Отклонение линей- ного напряжения от UН.Л, % |  | Отклонение фазного тока от IН, % |  | Фазовый угол между током и напряжением, градус | cos | sin | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uab | Ucb | Ia | Ic |  |  |  |  |
| 1 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2 | -50 | -50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -20 | -20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | -99 | -99 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | -80 | -80 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | -50 | -50 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | -20 | -20 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | -80 | -80 | -99 | -99 |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | -1 | 0 |  |
| 13 |  |  |  |  | 60 | 0,5 | 0,866 |  |
| 14 |  |  |  |  | 90 | 0 | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  | 143 | -0,799 | 0,602 |  |
| 16 |  |  |  |  | -120 | -0,5 | -0,866 |  |
| 17 |  |  |  |  | -90 | 0 | -1 |  |
| 18 |  |  |  |  | -37 | 0,799 | -0,602 |  |
| 19 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| Примечания. 1 Определение основной приведенной погрешности измерения реактивной мощности производить только при испытательных сигналах, указанных в строках 13 – 18. 2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты производить только при испытательных сигналах, указанных в строках 1 – 5 и 19 – 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2.6 Считать значения измеренных параметров в окне программы «Metrolog3020» и показания частотомера Р4.

6.3.2.7 Вычислить значения основных приведенных погрешностей измерений:

- линейных напряжений в процентах по формуле (3.1);

- фазных токов в процентах по формуле (3.2);

- суммарных мощностей в процентах по формуле (3.3);

- частоты в процентах по формуле (3.4).

6.3.2.8 Выполнить операции по 6.3.2.5 - 6.3.2.7 для испытательных сигналов, указанных в строках 2 – 23 таблицы 5.

6.3.2.9 Значения основных приведенных погрешностей измерений не должны превышать значений:

- 0,2% для напряжений и токов;

- 0,5% для мощностей;

- 0,01% для частоты.

6.3.2.10 Выключить питание калибратора Р1.

6.3.3 Проверку основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты для преобразователей СН3020/2-4-ХХХ производить в следующей последовательности.

6.3.3.1 Соединить приборы и ПЭВМ по схемам, приведенным:

- на рисунке 6 для преобразователей СН3020/2-4-220;

- на рисунке 7 для преобразователей СН3020/2-4-24,

6.3.3.2 Запустить программу «Metrolog3020» и выбрать COM-порт. Включить питание преобразователя СН3020 и нажать кнопку «Старт» в окне программы  «Metrolog3020».

6.3.3.3 Включить питание калибратора Р1 и частотомера Р4. Установить на частотомере Р4 режим измерения периода и включить делитель «10».

6.3.3.4 По истечении 5 мин после включения питания запустить программу «Калибратор V.2.1».

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р3

Р5

USB

COM

А

В

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

~220V

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 6 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты преобразователей СН3020/2-4-220

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р5

Р3

Р6

USB

COM

А

В

=24V

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – источник питания постоянного тока Б5-45А;

Р6 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 7 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты преобразователей СН3020/2-4-24

6.3.3.5 Установить на входе преобразователя СН3020 испытательный сигнал в соответствии со строкой 1 таблицы 6.

Таблица 6

| Номер строки | Отклонение фазного напряжения от UН.Ф, % |  |  | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc |  |
| 1 | -80 | -80 | -80 | 50 |
| 2 | -50 | -50 | -50 |  |
| 3 | -20 | -20 | -20 |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 20 | 20 | 20 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 7 |  |  |  | 49 |
| 8 |  |  |  | 50 |
| 9 |  |  |  | 51 |
| 10 |  |  |  | 52 |

6.3.3.6 Считать значения измеренных параметров в окне программы «Metrolog3020» и показания частотомера Р4.

6.3.3.7 Вычислить значения основных приведенных погрешностей измерений

- фазных и междуфазных напряжений в процентах по формуле (3.1);

- частоты в процентах по формуле (3.4).

6.3.3.8 Выполнить операции по 6.3.3.5 - 6.3.3.7 для испытательных сигналов,

указанных в строках 2 – 10 таблицы 6.

6.3.3.9 Значения основных приведенных погрешностей измерений не должны превышать значений:

- 0,2% для напряжений;

- 0,01% для частоты.

6.3.3.10 Выключить питание калибратора Р1.

6.3.4 Проверку основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты для преобразователей СН3020/2-3-ХХХ производить в следующей последовательности.

6.3.4.1 Соединить приборы и ПЭВМ по схемам, приведенным:

- на рисунке 8 для преобразователей СН3020/2-3-220;

- на рисунке 9 для преобразователей СН3020/2-3-24.

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р3

Р5

USB

COM

А

В

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

~220V

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 8 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты преобразователей СН3020/2-3-220

Ток

А

В

С

А

В

С

Напряжение

Р1

Ua

Uc

Ub

N

А

B

RS485-1

RS485-2

Р2

Р5

Р3

Р6

USB

COM

А

В

=24V

~220V 50Гц

RS-232

R2

Канал 1

R1

Р4

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;

Р2 – преобразователь СН3020;

Р3 – адаптер RS485/USB;

Р4 – частотомер Ч3-85/3;

Р5 – источник питания постоянного тока Б5-45А;

Р6 – ПЭВМ;

R1 – резистор С2-33Н-0,25-100 кОм10%;

R2 – резистор С2-33Н-0,25-10 кОм10%.

Рисунок 9 - Схема для проверки основной приведенной погрешности измерения напряжений и частоты преобразователей СН3020/2-3-24

6.3.4.2 Запустить программу «Metrolog3020» и выбрать COM-порт. Включить питание преобразователя СН3020 и нажать кнопку «Старт» в окне программы  «Metrolog3020».

6.3.4.3 Включить питание калибратора Р1 и частотомера Р4. Установить на частотомере Р4 режим измерения периода и включить делитель «10».

6.3.4.4 По истечении 5 мин после включения питания запустить программу «Калибратор V.2.1».

6.3.4.5 Установить на входе преобразователя СН3020 испытательный сигнал в соответствии со строкой 1 таблицы 7.

Таблица 7

| Номер строки | Отклонение фазного напряжения от UН.Ф, % |  | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uab | Ucb |  |
| 1 | -80 | -80 | 50 |
| 2 | -50 | -50 |  |
| 3 | -20 | -20 |  |
| 4 | 0 | 0 |  |
| 5 | 20 | 20 |  |
| 6 | 0 | 0 | 48 |
| 7 |  |  | 49 |
| 8 |  |  | 50 |
| 9 |  |  | 51 |
| 10 |  |  | 52 |

6.3.4.6 Считать значения измеренных параметров в окне программы «Metrolog3020» и показания частотомера Р4.

6.3.4.7 Вычислить значения основных приведенных погрешностей измерений:

- линейных напряжений в процентах по формуле (3.1);

- частоты в процентах по формуле (3.4).

6.3.4.8 Выполнить операции по 6.3.4.5 - 6.3.4.7 для испытательных сигналов, указанных в строках 2 – 10 таблицы 7.

6.3.4.9 Значения основных приведенных погрешностей измерений не должны превышать значений:

- 0,2% для напряжений;

- 0,01% для частоты.

6.3.4.10 Выключить питание калибратора Р1.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Протокол записи результатов поверки может вестись в произвольной форме.

7.2 Положительные результаты поверки следует оформлять путем нанесения оттиска клейма на маркировочной табличке преобразователя СН3020 и в его формуляре или оформлением свидетельства о поверки в соответствии с правилами    ПР 50.2.006-94.

7.3 Если преобразователь СН3020 по результатам поверки признан непригодным к применению, выписывается свидетельство о непригодности в соответствии с правилами ПР 50.2.006-94.

При проведении периодической поверки оттиск поверительного клейма  при его наличии гасится или аннулируется предыдущее свидетельство о поверке.