РОССИЯ

42 2953

УСТРОЙСТВА ИНДИКАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ СЕ3020

Паспорт

# 0ИУСН.140.007 ПС

ООО  предприятие «ЗИП-Научприбор»

Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская,5

Тел. (861)252-33-83, 252-32-20                                                              E-mail:znp@znp.ru

Тел./факс (861)252-33-83, 252-32-92                                                       http://www.znp.ru

1 Основные сведения

1.1 Устройство индикации цифровое СЕ3020/ __ заводской номер_______ выпущен ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»  «_____» ____________ 20___ г.

1.2 Устройство индикации цифровое СЕ3020 (далее – устройство СЕ3020) соответствует требованиям ГОСТ 12977-84, ТУ 4221-027-16851585-2007 и комплекту технической документации.

2 Основные технические данные

2.1 Устройства СЕ3020 предназначены для  установки на щит  и индикации результатов измерения напряжений, токов, активной и реактивной мощности, частоты сети при подключении по интерфейсу RS485 к измерительным преобразователям СН3020, устройствам телемеханики или ПЭВМ.

2.2 Устройства СЕ3020 индицируют:

- СЕ3020/1 значения трех фазных или линейных напряжений для  четырехпроводной схемы включения); значения двух линейных напряжений для  трехпроводной схемы включения: а также размерность индицируемых напряжений «V» или «kV». Количество значащих цифр равно четырем десятичным разрядам;

- СЕ3020/2 значения трех или двух фазных токов, а также размерность индицируемых токов «A» или «kA». Количество значащих цифр равно четырем десятичным разрядам;

- СЕ3020/3 значения активной и реактивной мощностей, а также размерности измеряемого значения активной мощности «W», «kW» или «MW» и реактвной мощности «var», «kvar» или «Mvar». Количество значащих цифр  равно четырем десятичным разрядам плюс знаковый разряд, при этом знак «+» индицируется для принимаемой активной мощности и для индуктивной нагрузки при индикации реактивной мощности, а знак «-» индицируется для отдаваемой активной мощности и для емкостной нагрузки при индикации реактивной мощности;

- СЕ3020/4 значения частоты в Hz. Количество значащих цифр равно пяти десятичным разрядам;

- высота цифр 25 мм

2.3 Питание устройств СЕ3020 осуществляется постоянным напряжением (4,95 … 5,05) В.

Потребляемая мощность не более:

- 5 Вт для СЕ3020/1 и СЕ3020/2;

- 4 Вт для СЕ3020/3;

- 2 Вт для СЕ3020/4.

2.4 Норма средней наработки на отказ устройств СЕ3020 не менее 40000 ч в нормальных условиях применения.

Критерием отказа является потеря работоспособности устройств СЕ3020.

2.5 Габаритные размеры устройств СН3020 не более:

- 144  144  74 мм для СЕ3020/1, СЕ3020/2 и СЕ3020/3;

- 144  72  74 мм для СЕ3020/4.

2.6 Масса устройств СЕ3020 не более:

- 0,55 кг для СЕ3020/1, СЕ3020/2 и СЕ3020/3;

- 0,3 кг для СЕ3020/4.

2.7 Сведения о содержании драгоценных материалов в преобразователе СН3020/___:

золота - ______ г, серебра - _____ г

2.8 Сведения о содержании цветных металлов в преобразователе СН3020/___:

- меди и сплавов на медной основе  ________ кг.

3 Комплектность

3.1 Устройство СЕ3020						-	1 шт.;

3.2 Для СЕ3020/1:

розетка MSTB 2,5/2-ST					-	2 шт.;

для СЕ3020/2, СЕ3020/3, СЕ3020/4,

розетка MSTB 2,5/2-ST					-	1 шт.:

3.3 Розетка MSTB 2,5/3-ST					-	1 шт.;

3.4 Фиксатор для крепления устройства СЕ3020 к щиту	-	2 шт.;

3.5 Паспорт 0.140.007 ПС 					-	1 экз.;

3.6  Диск с описанием системы команд (на партию устройств

СЕ3020, поставляемых в один почтовый адрес)		-	1 шт.

4 Свидетельство о приемке

Устройство индикации цифровое СЕ3020/___ заводской номер ______          соответствует требованиям ТУ 4221-027-16851585-2007, конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления   ___________________

МП                 	Представитель ОТК  ____________________

(подпись)

5 Cроки службы и хранения и гарантии изготовителя

5.1 Полный средний срок службы устройств СЕ3020 не менее 15 лет.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие устройства СЕ3020 требованиям ТУ 4221-027-16851585-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования  и хранения.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода устройства СЕ3020 в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения устройства СЕ3020 – один год с момента его изготовления

5.4 Изготовитель не принимает претензии на устройство СЕ3020 с механическими повреждениями корпуса и пломб, а также при отличии порядкового номера в п.1.1 паспорта от номера на маркировочном ярлыке устройства СЕ3020.

5.5 Дата ввода в эксплуатацию  __________________________

(число, месяц, год)

__________________________   					      			             (подпись, фамилия)

6 Сведения о рекламациях

6.1 В случае потери устройством СЕ3020 работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела  «Гарантии изготовителя» потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет его по адресу:

ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», ул. Московская , 5,  г. Краснодар, Россия, 350072.

6.2 Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте и замене составных частей устройства СЕ3020 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Дата и время выхода прибора из строя | Внешнее проявление неисправности | Вид, дата и номер рекламации | Установленная причина неисправности | Вид ремонта и принятые меры по исключению неисправности | Перечень замененных узлов, деталей, компонентов | Дата поверки после ремонта | Должность и подпись лиц, проводивших ремонт и принявших прибор после ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

7 Заметки по эксплуатации и хранению

7.1 Устройства СЕ3020 должны эксплуатироваться при  температуре окружающего воздуха от 5 до 40 оС и относительной влажности  95% при  30 оС и более низких температурах.

7.2 Не допускается эксплуатация преобразователей СН3020 в условиях огнеопасной и агрессивной среды.

7.3 В помещении не должно быть резких колебаний температуры, вблизи места установки устройств СЕ3020 не должно быть источников сильных электромагнитных полей.

7.4 При транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур устройства СЕ3020 перед распаковыванием должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение 3 ч.

7.5 Устройства СЕ3020 должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 оС и относительной влажности 80 % при температуре 25 оС.

Хранить устройства СЕ3020 без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 оС и относительной влажности 80 % при температуре        25 оС.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

7.6 При распаковывании устройств СЕ3020 необходимо  вскрыть коробку и извлечь устройство СЕ3020 из коробки. Произвести первичный осмотр на отсутствие механических повреждений и проверить комплектность согласно разделу 3.

7.7 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- наличие оттиска клейма ОТК на корпусе преобразователя СН3020 и в паспорте.

7.8 Крепление устройств СЕ3020 на щите производить в следующей последовательности:

- вставить устройство СЕ3020 в отверстие на лицевой панели щита;

- вставить фиксаторы в отверстия на корпусе устройства СЕ3020;

- вращением винтов фиксаторов притянуть устройство СЕ3020 к лицевой панели щита.

Размеры установочных отверстий и варианты установки устройств  СЕ3020 приведены:

- на рисунках 1 и 2 для устройств СЕ3020/1, СЕ3020/2 и СЕ3020/3;

- на рисунках 3 и 4 для устройства СЕ3020/4.

7.9 Подключение устройства СЕ3020 к цепи интерфейса RS485 производится с помощью розетки MSTB 2,5/3-ST, входящей в комплект поставки, витой парой в экране в соответствии с маркировкой нанесенной на маркировочном ярлыке, расположенном на задней панели. Сечение провода не менее 0,2 мм2.

Подключение следует производить в соответствии с рекомендациями, приведенными на рисунке 5.

7.10 Подключение устройства СЕ3020 к цепи питания производится с помощью розетки MSTB 2,5/2-ST, входящей в комплект поставки, медным проводом в соответствии с маркировкой нанесенной на маркировочном ярлыке, расположенном на задней панели. Сечение провода не менее 0,5 мм2.

7.11 При замыкании контактов  “К1”  и “К2”, в соответствии с маркировкой нанесенной на маркировочном ярлыке, расположенном на задней панели, устройства индикации СЕ3020/1, подключенного к измерительным преобразователям СН3020/1-4 и СН3020/2-4, вместо фазных напряжений будут индицироваться линейные напряжения.

7.12 Информационный обмен устройств СЕ3020 с измерительным преобразователем или телемеханическим комплексом должен быть обеспечен в соответствии с протоколом обмена, приведенном на диске, входящем в комплект поставке,  в файле «СЕ3020К.DOC».

Рисунок 1 - Размеры установочного отверстия для устройств СЕ3020/1,

СЕ3020/2 и СЕ3020/3.

Верхний и нижний фиксаторы устанавливать по диагонали.

Рисунок 2 - Вариант установки устройств СЕ3020/1,

СЕ3020/2 и СЕ3020/3.

Рисунок 3 - Размеры установочного отверстия для устройства СЕ3020/4.

Рисунок 4 - Вариант установки устройства СЕ3020/4.

СН3020

В

А

В

А

В

А

Rт2

Rт2

Rт1

СЕ3020

СЕ3020

RT1, RT2– Резисторы С2-33-0,25-120 Ом 5%

Сечения провода не менее 0,2 мм2

Рисунок 5 – Схема подключения устройств СЕ3020 к преобразователю СН3020.

8 Особые отметки