##### ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Магазины нагрузок МР3027

Назначение средства измерений

Магазины нагрузок МР 3027 представляют собой магазины сопротивлений, градуированные в значениях полной мощности нагрузки, подключаемой ко вторичной обмотке трансформаторов тока при их поверке.

Описание средства измерений

Магазины нагрузок МР 3027 (далее магазин) содержат 15 переключаемых секций нагрузок для пределов магазина с номинальным током 1 А и 14 переключаемых секций нагрузок для пределов магазина с номинальным током 5 А.  Подключение секций к входным зажимам осуществляется соответствующими   переключателями, установленными на лицевой панели. Подключение вторичной обмотки поверяемого трансформатора тока к входным зажимам магазина осуществляется калиброванными проводами.

Общий вид магазина нагрузок МР3027 представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знаков поверки на рисунке 2.

Рисунок 1 - Общий вид магазина нагрузок МР3027

Место нанесения поверительного клейма

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа,

обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное значение силы переменного тока Iном, подаваемого на магазин нагрузок, А | 1 или 5 |
| Диапазон значений полной мощности нагрузки, В·А - для секций с Iном = 1 А - для секций с Iном = 5 А | от 1,0 до 50 от 1,25 до 50 |
| Диапазон значений полного Z и активного R сопротивления, Ом для секций с Iном = 1 А: - Z; - R для секций с Iном = 5 А: - Z; - R | от 1,0 до 50 от 0,8 до 40 от 0,05 до 2 от 0,04 до 1,6 |
| Номинальное значение коэффициента мощности магазина, cos  | 0,8 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности (допускаемого отклонения от номинального значения), % - по Z; - по R | γz=±4+0,15Z γR=±4+0,15R |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| Номинальное значение полного сопротивления нагрузки Z , Ом Для секций магазина с Iном = 1 А: |  |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,25 | 1,25 |
| 2,5 | 2,5 |
| 3,75 | 3,75 |
| 5 | 5,0 |
| 6,25 | 6,25 |
| 7,5 | 7,5 |
| 10 | 10,0 |
| 12,5 | 12,5 |
| 15 | 15,0 |
| 20 | 20,0 |
| 25 | 25,0 |
| 30 | 30,0 |
| 40 | 40,0 |
| 50 | 50,0 |
| Допустимое отклонение полного сопротивления нагрузки от номинального значения, не более, Ом Для секций магазина с Iном = 1 А: |  |
| 1,0 | ± 0,04 |
| 1,25 | ± 0,05 |
| 2,5 | ± 0,10 |
| 3,75 | ± 0,15 |
| 5 | ± 0,20 |
| 6,25 | ± 0,25 |
| 7,5 | ± 0,3 |
| 10 | ± 0,4 |
| 12,5 | ± 0,5 |
| 15 | ± 0,6 |
| 20 | ± 0,8 |
| 25 | ± 1,0 |
| 30 | ± 1,2 |
| 40 | ± 1,6 |
| 50 | ± 2,0 |
| Номинальное значение активного сопротивления нагрузки R, Ом Для секций магазина с Iном = 1 А: |  |
| 1,0 | 0,8 |
| 1,25 | 1,0 |
| 2,5 | 2,0 |
| 3,75 | 3,0 |
| 5 | 4,0 |
| 6,25 | 5,0 |
| 7,5 | 6,0 |
| 10 | 8,0 |
| 12,5 | 10,0 |
| 15 | 12,0 |
| 20 | 16,0 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 25 | 20,0 |
| 30 | 24,0 |
| 40 | 32,0 |
| 50 | 40,0 |
| Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки от номинального значения, не более, Ом Для секций магазина с Iном = 1 А: |  |
| 1,0 | ± 0,03 |
| 1,25 | ± 0,04 |
| 2,5 | ± 0,08 |
| 3,75 | ± 0,12 |
| 5 | ± 0,16 |
| 6,25 | ± 0,20 |
| 7,5 | ± 0,24 |
| 10 | ± 0,32 |
| 12,5 | ± 0,4 |
| 15 | ± 0,5 |
| 20 | ± 0,6 |
| 25 | ± 0,8 |
| 30 | ± 1,0 |
| 40 | ± 1,3 |
| 50 | ± 1,6 |
| Номинальное значение полного сопротивления нагрузки Z, Ом Для секций магазина с Iном = 5 А: |  |
| 1,25 | 0,05 |
| 2,5 | 0,1 |
| 3,75 | 0,15 |
| 5 | 0,2 |
| 6,25 | 0,25 |
| 7,5 | 0,3 |
| 10 | 0,4 |
| 12,5 | 0,5 |
| 15 | 0,6 |
| 20 | 0,8 |
| 25 | 1,0 |
| 30 | 1,2 |
| 40 | 1,6 |
| 50 | 2,0 |
| Допустимое отклонение полного сопротивления нагрузки Z от номинального значения, не более, Ом Для секций магазина с Iном = 5 А: |  |
| 1,25 | ± 0,004 |
| 2,5 | ± 0,006 |
| 3,75 | ± 0,008 |
| 5 | ± 0,01 |
| 6,25 | ± 0,01 |
| 7,5 | ± 0,01 |
| 10 | ± 0,02 |
| Окончание таблицы 1 |  |
| 12,5 | ± 0,02 |
| 15 | ± 0,03 |
| 20 | ± 0,03 |
| 25 | ± 0,04 |
| 30 | ± 0,05 |
| 40 | ± 0,07 |
| 50 | ± 0,08 |
| Номинальное значение активного сопротивления нагрузки R, Ом Для секций магазина с Iном = 5 А: |  |
| 1,25 | 0,04 |
| 2,5 | 0,08 |
| 3,75 | 0,12 |
| 5 | 0,16 |
| 6,25 | 0,2 |
| 7,5 | 0,24 |
| 10 | 0,32 |
| 12,5 | 0,4 |
| 15 | 0,48 |
| 20 | 0,64 |
| 25 | 0,8 |
| 30 | 0,96 |
| 40 | 1,28 |
| 50 | 1,6 |
| Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки от номинального значения, не более, Ом Для секций магазина с Iном = 5 А: |  |
| 1,25 | ± 0,003 |
| 2,5 | ± 0,005 |
| 3,75 | ± 0,006 |
| 5 | ± 0,008 |
| 6,25 | ± 0,01 |
| 7,5 | ± 0,01 |
| 10 | ± 0,01 |
| 12,5 | ± 0,02 |
| 15 | ± 0,02 |
| 20 | ± 0,03 |
| 25 | ± 0,03 |
| 30 | ± 0,04 |
| 40 | ± 0,05 |
| 50 | ± 0,07 |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Частота питающей сети, Гц | 50,0 ± 0,5 |
| Рабочий диапазон температур, оС | от 10 до 35 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 385  350  130 |
| Масса, не более, кг | 14 |
| Окончание таблицы 2 |  |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, ºС - относительная влажность воздуха при 25 оС, % - атмосферное давление, кПа | от 10 до 35 80 84 - 106,7 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

Знак утверждения типа

наносится любым способом на лицевую панель и типографским способом на титульных листах руководства по эксплуатации и формуляра.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Магазин нагрузок | МР3027 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 3ИУСН.452.002 РЭ | 1 экз. |
| Формуляр | 3ИУСН.452.002 ФО | 1 экз. |
| Комплект соединительных проводов с суммарным сопротивлением 0,015Ом | _ | 2 шт. |
| Соединительный провод с сопротивлением 0,015 Ом | _ | 1 шт. |

Поверка

осуществляется по документу ЗИУСН.452.002РЭ «Магазин нагрузок МР3027. Руководство по эксплуатации»,  раздел 4 «Методика поверки», согласованному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в апреле 2007 г.

Основные средства поверки:

1) Вольтметр универсальный  цифровой В7-38 (регистрационный номер 8730-82), диапазон измерения напряжения 0 – 100 В. Предел допускаемой основной погрешности 0,5.

2) Амперметр Э59 (регистрационный номер 1213-61), диапазон измерения тока      0 – 10 А. Класс точности 0,5.

3) Осциллограф С1-65А (регистрационный номер 5334-76), диапазон измерения

1 – 10000 мВ, 1.0 – 100 мс.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на мастичную пломбу предотвращающую доступ к винту крепления крышки корпуса магазина нагрузок МР3027.

Сведения о методах (методиках) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные технические документы, устанавливающие требования к магазину нагрузок МР3027

Приказ Росстандарта от 15.02.2016 № 146 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общиетехнические условия

ТУ 4225-028-16851585-2006 Магазин нагрузок МР 3027. Технические условия.